## Sheet1
生物医药平台建设项目设备采购清单与技术要求
序号 | 设备名称 | 数量 | 性能要求 | 响应情况
1 | 液氮罐 | 2 | 1.用途：细胞储存 2.内部支架：方形支架/冻存管 3.容积（升）：100-200 4.架子数量：4 5.可储存杨品不少于4000个 6.采用高级真空绝热材料，保证温度均一，确保所有样品的储存温度都低于-180℃ 7.配有液氮水平表板，连续显示液氮含量 8.含液位报警器
2 | 二氧化碳恒温培养箱 | 2 | 1. 最大可放搁板数：10块 标配搁板数：2块 2.内外均为不锈钢材质 3.内腔圆角设计，更加易于清洁 *4.箱体采用六面直接加热，不锈钢门都有加热元件，保证温度的稳定均匀 设置温度范围：18～50℃ 工作温度范围：环境温度+5℃～50℃ *2个4线制PT100温度传感器 37℃时的温度波动度（依据DIN 12880-2007-05）：≤±0.1℃ 37℃时的温度均一性（依据DIN 12880-2007-05）：≤±0.3℃ *5. 1小时180℃自我灭菌功能，灭菌高效简便 *6.红外二氧化碳传感器，精度高传感器带自我诊断和自我定期校准功能 二氧化碳浓度范围0-20% 二氧化碳设置精度0.1% 7.湿度控制，标配水盘加湿，可以提供细胞培养的饱和湿度 8.质保期1年
3 | 生物安全柜 | 2 | 生物安全柜显示方式：LCD气流方向 70%循环、30%排放主过滤器类型：ULPA排气过滤器类型 环境温度（℃）：10~30 相对湿度（RH）：≤85%（25℃时） 大气压力（Pa）：80~105 主过滤器效率（％）：≥99.999(针对0.1~0.2μm的微粒系) 排气过滤器效率（％）：≥99.99(针对0.3μm的微粒系) 流入气流平均流速（m/s）：0.5~0.6下降气流平均流速（m/s）：0.25~0.5 下降气流控制精度（m/s）：±0.015 风速分辨率（m/s）：0.01 压差显示范围（Pa）：0~500 压差显示精度：±1% 噪音水平dB（A）﹤67
4 | 二氧化碳摇床 | 3 | 振荡频率 20-350rpm 振荡频率精度 ±1rpm 摇板振幅：Ф26mm 温控范围：4℃～60℃ 温度调节精度：±0.1℃ 温度均匀度：±0.3℃（at37℃） CO₂控制范围：0-20％ CO₂分布均一性：0.1％ CO₂控制精度：0.1％ 显示方式：LCD（触摸屏） 对流方式：强制对流
5 | 完整性检测仪 | 1 | 能够实现滤芯、滤膜、袋子完整性测试。 量程：100-8000 mbar；TFT触摸屏；电源要求：100-240V/50-60Hz； 操作条件：+15℃~+35℃；最大操作压力：10bar；线路频率：47-63 Hertz； 操作压力：min.4 bar g； 相对湿度：10%~80%；视窗尺寸 10.4"； TU串行口：RS232/RS485；MU串行口：RS232；PLC端口：12针二进制信号；网络连接：RJ45； 压降：所有过滤系统的净体积最大至150L；扩散流法：无附加储罐 滤芯系统净容积可达14L；有附加储罐 滤芯系统容积可达150L；水侵入法：0.1-999 ml/min；净体积测量：4%； 测量精准度-扩散流±5%；水侵入法±5%； 气泡法±0.05bar。
6 | 化学通风橱 | 1 | 1.规格：1500mm×850mm×2350mm 2.柜体：采用1.2mm以上优质冷轧钢板机压成型，表面经酸洗、磷化、环氧树脂静电喷涂处理，具有防酸碱、防锈等功能用12.7mm实心理化板或者19mm环氧树脂板制作，镶挡水边 3.视窗：双悬式玻璃门，材质为PP材质C型槽镶嵌5mm钢化玻璃，上下开启，操作方便灵活，拉门底部应有橡胶减震垫，以减少开关时的冲击 4.水路：配有实验室专用单口水龙头和椭圆PP杯槽 5.电路：采用液晶控制面板，含风机开关，照明开关，风量控制阀开关，总电源开关等并配有两个220V/10A的防水插座盒
7 | 恒温培养箱 | 2 | 控温范围：0~60℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度 低温：±0.5℃ 电源电压：50HZ 工作环境温度：+5～35℃ 输入功率：700W 内胆尺寸（mm）W*D*H：500*460*800 载物托架（标配）：3块 定时范围：1～9999min
8 | 4℃双门冰箱 | 2 | 气候类型：N 电 压：200V/50HZ 输入功率：490W 箱内温度：2~8℃ 有效容积：610L以上 净重毛重：204/227kg 搁 架：6块 带记录仪和报警系统，显示屏密码保护
9 | 地秤 | 1 | 1.中高精度，检测分度可达3000分度最大称量600kg，分度值0.2kg 配置防尘式仪表 2.带水平限位框架，保护传感器并保护快速稳定 3.精度优异，不锈钢中精度传感器 4.台面高度35mm 5.秤台、引坡采用304优质不锈钢，表面拉丝处理， 6.须配备标签打印功能
10 | 物料输送泵（1） | 1 | 1.高性能微处理器控制泵 2.转速范围3-400rpm 3.泵头可选7种内径软管 4.按键锁定功能可防止随意改变设置，断电时有自动重启功能 5.电压有100-120V或220-240V可供选择 6.电机类型：无刷直流电机 7.流速范围0.81 to 2000 ml/min 8.控制方式：手动控制启动/停止、速度调节、运行方向、使用最高转速以尽快完成软管预填和排空 9.整体设备除泵头外提供2年质保， 泵头1年质保 10. 噪声等级：< 70dB (A) @ 1m 11.大扭矩无刷直流电机，7*24小时连续工作，免维护
11 | 物料输送泵（2） | 1 | 1.泵头采用大型压轨设计，泵盖具有安全保护开关 1—2400ML/MIN 2.大扭矩无刷直流电机，7*24小时连续工作，免维护 3.6MM厚铝壳聚酯涂层，整机可承受现有洁净车间的所有消毒及清洁模式，防腐蚀，无死角设计，IP66可冲洗 4.电机类型：无刷直流电机 5.速度控制类型：手动控制 6.速度设置精度：0.1% 7. 数字显示：中文操作界面，LCD大字体显示转速/流量13种流量单位：%，RPM，ML/MIN，ML/HR，L/MIN，L/HR，L/DAY，GPH，GPD，G/MIN，KG/HR，LB/DAY 8. 彩色显示：运行（黑色背景）、停止（白色背景）和报警界面（红色背景） 9. 安全：三级权限 10. 工作温度： 5-40°C 11.存储温度：-25～65℃ 12.转速（控制比）：0-220RPM (2200:1) 13. 具有 MEMODOSE记忆分装功能和自定义装量分装功能，分装量可调，可进行流量校准 14. 2.8米电源线，蠕动泵出线 GLAND头密封连接 15.控制方式：手动控制启动/停止、速度调节、运行方向、使用最高转速以尽快完成软管预填和排空、自动重启 16.整体设备除泵头外提供5年质保， 泵头1年质保 17.噪声等级：< 70DB (A) @ 1M
12 | 物料输送泵（3） | 1 | 3.1.3.1 泵头采用大型压轨设计，泵盖具有安全保护开关 0.001--16L/MIN 3.1.3.2 大扭矩无刷直流电机，7*24小时连续工作，免维护 3.1.3.3 6MM厚铝壳聚酯涂层，整机可承受现有洁净车间的所有消毒及清洁模式，防腐蚀，无死角设计，IP66可冲洗 3.1.3.4 电机类型：无刷直流电机 3.1.3.5 速度控制类型：手动控制 3.1.3.6 速度设置精度：0.1% 3.1.3.7 数字显示：中文操作界面，LCD大字体显示转速/流量12种流量单位：%，RPM，ML/MIN，ML/HR，L/MIN，L/HR，L/DAY，GPH，GPD，G/MIN，KG/HR，LB/DAY 8.彩色显示：运行（黑色背景）、停止（白色背景）和报警界面（红色背景） 9.安全：三级权限 10.工作温度： 5-40°C 11.存储温度：-25～65℃ 12.转速（控制比）：0.1-265RPM (2650:1) 13. 具有 MEMODOSE记忆分装功能和自定义装量分装功能，分装量可调，可进行流量校准 14. 2.8米电源线，蠕动泵出线 GLAND头密封连接 15.控制方式：手动控制启动/停止、速度调节、运行方向、使用最高转速以尽快完成软管预填和排空、自动重启 16.整体设备除泵头外提供5年质保， 泵头1年质保 17.噪声等级：< 70DB (A) @ 1M
13 | 隔膜泵 | 1 | 外形尺寸：长530mm（含泵头），宽280mm，高290mm 流速范围：60-1200L/h, 1-20L/min 流量精度：±2%/6L/h 工作压力：20℃最大耐压6bar40℃最大 耐压3bar 仪表及管路连接：卫生型 mini TC（25mm）连接 泵体结构材料：不锈钢1.4435/1.4539（提供材质证书） O-Ring & 单向阀：EPDM 隔膜：TPE( 所有膜片提供材质证书) 外壳材料：304不锈钢（316L可选） 控制系统PLC：西门子S7-200CPU，TD400C操作面板 软 件：西门子S7 MicroWin V4.0，iBio软件 功 耗：1.0KW 电 源：220VAC±5％，50Hz±0.5Hz 重 量：36.1kg
14 | 配液桶 | 1 | 1、工作容积500L 2、上搅； 3、带夹套； 4、带称重、PH、温度检测； 5、自动记录参数，并具备延伸控制能力； 6、触屏操作。
15 | 分散机 | 1 | 电机输入功率：1800 W 电机输出功率：1500W 最小容量(H2O) ：2L 最大容量(H2O)： 50L 最大粘度： 5000 mPas 最大转速： 7200 rpm 噪音(无分散头) ：75 dB(A) 工序类型： 分批处理 外形尺寸： 190 x 380 x 580 mm 重量： 28 kg 允许环境温度： 5 - 40 °C 允许相对湿度： 80 % DIN EN 60529 保护方式： IP 54 电压： 3 x 400 Y / 3 x 230 V 频率： 50 Hz 仪器输入功率 ：1800 W 此套装包含： 主机， 支架， 分散刀头
16 | 酶标仪 | 1 | 1.波长范围：340～750nm 2*测量范围:0.000～4.000 OD 3*测量方式:可选择常规测量，精密测量和中心测量方式， 消除液面形态对测量结果的影响 4* 读数时间：读数时间：6秒（单波长）8秒（双波长） 5.准确度：492nm 0.000-2.000 OD 优于+/-(1.0%+0.010 OD) 492nm 2.000-3.000 OD 优于+/-(1.5%+0.010 OD) 6.线性度：340 to 399nm：0.000-2.000 OD优于±2% 400 to 750nm：0.000-2.000 OD优于±1% 2.000-3.000 OD优于±1.5% 7* 精密度：492nm 0.000-2.000 OD 优于+/-(0.5%+0.005 OD) 492nm 2.000-3.000 OD 优于+/-(1.0%+0.005 OD) 8.分辨率：0.001 OD 9* 滤光片架：标准配置4滤光片架，波长分别为405，450，492，620nm 10* 光学系统：12个测量通道,1个参比通道 11.工作软件：Magellan™ 软件，进行数据处理，提供实验设计并简化数据 处理 12.酶标板型:U、V和平底型板 13.定量测量：自动绘制标准曲线，曲线类型：点对点、线性回归、非线性 回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、4参数曲线等， 可保存，方便以后调用 14.震荡功能:线性震荡功能，有4种速度可调 15.外接设备:可外接打印机或计算机,并提供管理软件
17 | pH计 | 4 | 1、测量范围（pH）：-2.00…16.00 2、分辨率/精度 (pH): 0.01 /0.1 / ± 0.01 3、校准点: 5个 4、预定义缓冲液组: 4组 5、温度范围 (°C): 0…105 *6、温度分辨率/精度 (°C): 0.1 / ± 0.3 *7、温度补偿: ATC 和 MTC 8、数据存储: 200 组测量数据，当前校准数据 9、RS232 接口: 是 10、USB 接口: 是 11、参比输入: 是 12、声音信号: 是 含主机，电极、电极支架、缓冲液等
18 | 电导仪 | 1 | 电导率范围：0.001 μS/cm 至 1000 mS/cm，自动调整大小 电导率精度：+/- 0.5% 温度范围 °C MTC：-30.0 至 130.0， ATC:-5.0 至 130.0 温度分辨率 °C：0.1 温度精度°C ：± 0.1 TDS范围 ：0.00 mg/L1000g/L，自动调整大小 盐度范围：0.00 ... 80.00 psu 电阻率范围：0.00 ...100 MOhm*cm，自动调整大小 显示屏 TFT 颜色：4.3 英寸 输入电源外部电源：9-12V/10W 校准：13 pre-defined and 1 user-defined standard 数据存储： 1000组 防护等级： IP54 电源： 交流电
19 | 电泳及成像系统 | 1 | 小型垂直电泳槽，电泳槽可容纳 1－4 块手灌胶或 Ready Gel 预制胶，，具有封盖装置，可防止错误组装。 软橡胶垫片与玻板形成严密的密封以确保无泄漏灌胶；带有简单凸轮的灌制框，确保在任何平面上实现精确对齐平行排列的灌胶架，能同时灌制两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶沉淀产生良好的密封性。可用于聚丙烯酰胺凝胶电泳（PAGE 或 SDS-PAGE）、双向凝胶电泳、筛选新样本、评估样本制备条件。凝胶尺寸（宽 x 长）cm：预制： 8.6 x 6.8；手灌： 8.3 x 7.3；玻璃板尺寸cm：短板 10.1 x 7.3，玻板 10.1 x 8.2；SDS-PAGE 典型运行时间：35–45 分钟（在 200 V 恒定电压下）；2 块凝胶的缓冲液总体积，700ml；4 块凝胶的缓冲液总体积，1000ml。
|  | 1 | 基础型电泳仪电源，应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等，用途有核酸凝胶电泳； 蛋白质凝胶电泳； 印迹（湿法转印）。电源小巧，可叠放，并且编程简单；具有定时控制，恒压或恒流输出功能；暂停和继续运行功能。 输出范围（可编程）： 10–300 V，完全可调，增量为 1 V；4–400 mA，完全可调，增量为 1 mA 75 W（最大）。 输出类型： 可自动切换的恒定电压或恒定电流 输出终端：并行的 4 对嵌入式香蕉插座 定时器：1 分钟–99 小时 59 分钟，完全可调 显示屏：三位光电二极管 操作条件：0–40°C，0–90% 湿度，无冷凝 安全特性：无负荷检测，负荷突变检测，超负荷/短路检测，过电压保护 输入保护：热端和中性端的保险丝 输入功率（实际):90–120 或 198–264 VAC，50/60 Hz，自动切换。
|  | 1 | 校准型光密度仪,具有自动校准功能，在透射或反射模式下均可提供出色的精确度、分辨率和图像质量。具有29 x 33 cm的成像面积、12位数据收集和可达36.3 um的分辨率，是蛋白和核酸定量的理想光密度仪。系统特点包括：  自动的自我校准功能，用于精确定量  扫描分辨率可调，以获得图像  12位（4,096灰度）数据采集，以获得更好的线性和灵敏度  动态范围0-3.4 OD，0-2.7 RD  400-750 nm光源扫描，以获得高灵敏度  透射和反射图象采集，可进行多种样品成像  功能强大、用户友好的Image Lab软件，用于图像采集和数据分析  密封的成像平台，可用于湿样品成像  改进的透明盖，可安全地成像不同厚度的样品
20 | 电穿孔仪 | 1 | 用于大多数真核细胞（包括哺乳动物细胞和植物原生质体）的电穿孔；包含 CE 模块。系统包括主单元、 电击槽以及选择的附件模块： 电容扩增器（CE 模块）。 功能可修改的传送参数包括时间常数、施加的实际电压、脉冲间隔和脉冲时间，具体取决于选择的波型（指数波或方波）； 提供一系列用于手动操作、预设实验方案、用户实验方案和优化实验方案的相关程序； 与 0.1 cm、0.2 cm 和 0.4 cm 电穿孔比色皿兼容； 与任何电穿孔缓冲液都兼容，包括 Bio-Rad 的 Gene Pulser 电穿孔缓冲液。 输出：指数波或方波 电压： 200–3,000 V； 电容：10、25、50 µF 样品电阻：最低 20 Ω（200–2,500 V 时）最低 600 Ω（2,500–3,000 V 时） 方波时间：0.05–5 毫秒脉冲持续时间，增量为 0.05 毫秒，1–2 次脉冲，5 秒最小间隔 输入电压：100–120 VAC 或 220–240 VAC，50/60 Hz 操作环境：温度 0–35°C，湿度 0–95%（无冷凝）
21 | 渗透压仪 | 1 | 1．符合欧洲药典、日本药典、美国药典、英国药典及2015中国新药典要求 2．样品体积：30-50 μl 3．测量时间：1 分钟 4．重复性：<±2mOsmol/kg，[0-400mOsmol/kg]<±0.5%mOsmol/kg，[400-1500mOsmol/kg] <±1%mOsmol/kg，[1500-3000mOsmol/kg] 5．测量范围：0- 3000 mOsmol / kg 6．分辨率：1 mOsmol/kg 7．操作方式：5.7寸触摸屏操作，能进行多种程序设置 8．操作语言：英语、德语、中文可选 9．结晶过程：内置不锈钢钢针，方便测量，可通过去离子水方便清洗 10．冷却方式：采用无热传导液设计，自动冰晶注入，无需用于辅助制冷的二级针，免除频繁的维护 11．校准方式：两点或三点校准可选择，校准点的校准值可根据需要自由选择，包括0，100，300，400，500，700，850，1200，1500，1800，2000，2500，3000的校准值可选，且有一个校准值可以自定义，保证仪器线性度，符合2015药典等法规 12．测试管可重复使用，可用国产测试管代替，标准溶液带COA证书
22 | 分析天平 | 1 | 1.校准：内校 2.量程：220g 3.精度：0.1mg 4、具备四级防震，称量速度可调、显示方式可调、动态温度补偿、全量程范围去皮 自动零位跟踪可调、自动故障诊断、自动校准、过载保护、超载报警功能 计数、百分比称重功能，克、盎司、克拉等单位转换 5、重复性（≤mg）：±0.1 6、线性（≤mg）：±0.2
23 | 天平（1kg） | 1 | 称量范围：0-1100g 读数精度：10mg 秤盘尺寸：160mmX160mm 外形尺寸：223mmX330mmX80mm 电 源：220V/50Hz
24 | 天平（5kg） | 1 | 称量范围：0-5100g 读数精度：0.1g 秤盘尺寸：Φ183mmX173mm 外形尺寸：223mmX330mmX80mm 电 源：220V/50Hz
25 | 便携式内毒素检测仪 | 1 | 可用于样品采集现场进行快速检测的手持式分光光度仪，符合美国/欧洲药典细菌内毒素检查要求的一次性卡片进行准确、简便、实时的内毒素检测、葡聚糖浓度测定和革兰氏染色鉴定。可满足客户对减少反应时间、简化数据录入、减少用户造成的人为差异以及加强管理控制的需求。增加了用户管理的功能，系统符合21版联邦法典第11部分的要求。 —LAL卡片检测范围为0.005-10EU/mL —15分钟内可获得定量鲎试验结果 —符合美国药典/欧洲药典细菌内毒素检查法的要求 —用户友好型便携式系统 —改进的软件及增强的感光元件，加快样品检测 —通过嵌入式操作系统提高处理能力并扩展存储空间。
26 | 移液器套装（手动） | 2 | 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 2.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 3.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 4.采用Perfect Piston(R)系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 5.每套包括5种规格：2ul 20ul 100ul 200ul 1000ul" 6.品牌偏向：瑞宁、艾本德、thermo
27 | 移液器套装（电动） | 2 | 1.8通道电动移液器 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 2.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 3.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液是观察 4.采用Perfect Piston(R)系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 5.规格：300ul 1200ul各1套 6.配套电动辅助移液器2套 规格为0.1-100mL适用于0.1-100 ml体积范围的刻度移液管和固定移液管，方便设定吸液速度，管内液面容易控制，吸液速度快：25 ml/5秒， 单指掌控吸液和排液过程，一次充电最多可工作7小时，移液器的适配器和过滤托架可高压灭菌，有效的压力补偿可以防止液体蒸汽引起的腐蚀，配有小巧的壁挂式支架 7、品牌偏向：瑞宁、艾本德、thermo
28 | 分光光度计 | 1 | 1.全息闪耀光栅单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点 2.带背光液晶显示器，测量数据一目了然 3.采用微机测量系统，T-A 转换精度高，并有自动调0％ T 和调100％ T，浓度因子设定、浓度直读 4.测量读数准确性高，重现性好和稳定性佳 技术指标： 5.波长范围：200nm ～ 1000nm 6.波长最大允许误差：±2nm 7.波长重复性：≤ 1nm 8.透射比最大允许误差：±0.5％ (T) ( 以NBS930D 测定) 9.透射比重复性：≤ 0.2％ (T) 10.光谱带宽：4nm 11.杂散光：≤ 0.3% (T)( 在220nm 处，以Nal 测定) ( 在360nm 处，以NaNO2 测定) 12.稳定性：暗电流漂移：0.2％ (T)/3min 13.亮电流漂移：0.5％ (T)/3min 14.电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz
29 | 葡萄糖乳酸分析仪 | 1 | 葡萄糖：0.1-100mg/dl，谷氨酸：0.1-100mg/dl，乳酸：0.1-100mg/dl，赖氨酸：0.1-100mg/dl，乙醇：0.1-100mg/dl，血糖：0.1-100mg/dl，血乳酸：0.1-100mg/dl 样品种类： 发酵液，组织提取液，离子交换洗脱液，水解液，水解糖，全血，血清，脑脊液等溶液，或测试目的指标可溶产品 测定时间：20秒 清洗时间：25秒 测定周期：≦1min 分辨率：0.1mg/dl或0.1mM 进样量：25ul 测定精度：1~2% 主机尺寸：320×350×240 mm（L×W×H） 重量：8kg
注：报价人须对询价文件的技术要求列出偏差内容，如全部内容均无偏差，则注明“均无偏差”。 报价人名称： （盖单位公章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章） 日期：