| Review 复核 | Review/复核 | Name/姓名 | Dept./部门 | Visa/签字 | Date/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Author/ 作者 |  |  |  |  |
|  | Tech. Review /技术复核 |  |  |  |  |
|  | Compliance review/ 符合性复核 |  |  |  |  |

| Approval 批准 | Approved by/批准 | Name/姓名 | Dept./部门 | Visa /签字 | Date/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA Manager/ QA经理 |  |  |  |  |

| Document History 更改记录 | Version 版本 | Reason for Change 更改原因 | Approved Date 批准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v01 | 新定 |  |

目录

一、 目的	3

二、 一般说明	3

三、 系统要求	3

1． 百万分之一电子天平关键技术指标	4

2． 功能要求	4

3． 自动控制系统	5

4． 验证和培训要求	5

5． 安全要求	5

6． 包装运输要求	5

7． 文件资料要求:	6

8． 安装调试要求：	6

9． 服务要求	7

10． 供货要求	8

# 目的

本用户技术要求书用于百万分之一电子天平的招标、采购，确认和验收。为确保本仪器设备在设计、制造技术及性能上达到使用要求。同时也是系统设计和验证可接受标准的依据。

# 一般说明

本URS系统的阐述了对所需仪器设备的工作过程及功能的需求，以及相关法规符合度和用户的具体需求。

本URS中仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并不限制卖方设备具有更高的设计与制造标准及更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的系统配置及服务。仪器设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。

# 系统要求

仪器设备应遵循下列法规：

- 美国FDA CFR 21 part 11

- EU GMP 附录11

- 中国GMP 2010版附录1

- 药品数据管理规范（征求意见稿）

- ICH指导原则

供应商职责：

- 调试和试车以及现场接收测试

- 安装确认和运行确认

- 操作人员的培训

  - 百万分之一电子天平关键技术指标

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 最大量程：2.1 g | 必需 |
|  | 可读性：0.001 mg | 必需 |
|  | 重复性(5%载荷)：0.0005 mg | 必需 |
|  | 稳定时间：7 s | 必需 |
|  | 最小称量值(符合USP典型值)：1 mg | 必需 |
|  | 秤盘尺寸：27 mm | 必需 |

  - 功能要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 用户管理、受密码保护的个人配置文件，4级权限，可勾选不同权限 | 必需 |
|  | 7英寸彩色电容触摸显示屏，兼容手套模式 | 必需 |
|  | 存储称量方法(包括样品系列和允差) | 必需 |
|  | 温度漂移和时间设置触发的天平操作 | 必需 |
|  | 水平控制：水平警报带图形水平向导 | 必需 |
|  | 天平带有StatusLight™状态指示灯 | 必需 |
|  | 变更历史日志 | 必需 |
|  | 自定义允差图形 | 必需 |
|  | 校准和日常测试记录 | 必需 |
|  | 称量结果记事本，可一次性打印多个称量结果，并可记录每一个结果的时间日期 | 必需 |
|  | ATC主动温度式温控系统 | 必需 |
|  | 双屏显示，主屏幕用于设置，次屏幕用于观看和简单操作 | 必需 |
|  | 具有红外感应自动开关门功能 | 必需 |
|  | 多个接口便于轻松连接和数据导出：4个USB口，1个LAN口 | 必需 |

  - 自动控制系统

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 要求设备数据可连接管理系统进行输出和管理（需拓展），完全符合21 CFR PART 11数据完整性要求 | 必需 |

  - 验证和培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 初次安装供方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可,费用由供应商承担。 | 必需 |
|  | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
|  | 供应商应提供充足的中英文培训材料。 | 必需 |

  - 安全要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量级其他重要技术参数。 | 必需 |
|  | 不采用对人体健康有害的材料和加工方法。 | 必需 |
|  | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |
|  | 供应商在接到用户调试通知一周内派技术人员到达现场。在需方工厂调试期间，由于供方设备或人员的原因造成的安全事故由供方承担。 | 必需 |

  - 包装运输要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 货物包装需符合相应标准 | 必需 |
|  | 包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈等保护措施，以确保货物安全运抵现场 | 必需 |
|  | 货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任 | 必需 |

  - 文件资料要求

  - 文件清单

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供完整的配件单，发货单，装箱单和产品保修卡。 | 必需 |
|  | 提供USP最小称量值验证报告 | 必需 |
|  | 提供主要零配件清单、备品备件清单、两年内易损坏品、外购部件生产厂家清单及订购信息。 | 必需 |
|  | 提供中文版操作说明书及维护手册。 | 必需 |
|  | 仪器仪表校准证明。 | 必需 |
|  | 出厂检测原始记录及报告。 | 必需 |

  - 文件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件统一用A4纸打印，采用A4尺寸塑料插页文件档案盒或其他形式 | 必需 |
|  | 运行、安装、维护手册需提供与打印版一致的电子版 | 必需 |

  - 文件提供时间节点

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 在启动订单之前，设备供应商应提供制造进度计划表，以便于核对节点 | 必需 |

  - 安装调试要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 需要具备符合中国标准的电源插头，电源适配器 | 必需 |
|  | 需要具备防风罩，保障称量不受气流干扰 | 必需 |
|  | 需要具备4个USB接口，用于数据输出，具有网口，用于日后拓展 | 必需 |
|  | 需要配备专用打印机，记录数据 | 必需 |
|  | 设备到场后需完成接收检查，供应商需派技术人员到现场指导，确保开箱、定位工作顺利进行。 | 必需 |

  - 服务要求

  - 测试要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有配置/设计和测试中都应实现完整的可追溯性。 | 必需 |
|  | 按照文件要求和规定，供应商要完成所有测试。 | 必需 |
|  | 供应商提供的系统的质保期至少为一年(从最终验收调试合格之日起算)。 | 必需 |
|  | 供应商对系统质量和综合性能负责，保证运行时的稳定性、兼容性等。 | 必需 |
|  | 供应商保证设计和运行的安全可靠性、规范性和合理性。 | 必需 |
|  | 合同签订后由于设计问题进行必要的改动所需的费用由供应商负责，客户不承担此费用。 | 必需 |
|  | 如因设备故障导致停止生产及使用或故障停机次数多以至不能达到设计要求时，需要延长保修期限。同时供应商需无条件负责免费维修并更换故障零件。 | 必需 |
|  | 设备到货日起，在7个自然日内完成调试，具备使用能力。 | 必需 |

  - 核查要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商保证所有工作内容及其执行必须考虑到并满足客户要求和相关中国、欧盟的GMP和美国的cGMP认证的要求如果相关认证的检察官提出整改要求。 | 必需 |
|  | 供应商的设计要全面和具有前瞻性、要考虑到尽量避免被检察官提出需要整改的问题的出现。 | 必需 |

  - 维护保养要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商要详细说明售后服务和培训的相关内容。售后服务必须及时、详尽，且问题解决完全。 | 必需 |
|  | 系统运行综合性能：系统在维护保养周期内，连续运行条件下，始终满足公司使用需求。 | 必需 |
|  | 供应商应提供符合用户需求的验证计划，以及各项报价。 | 必需 |
|  | 本机保修期限壹年,有效日为安装和验证完成日起，保修期内仪器的故障由供方负责更换维修，并承担维修相关费用，维修人员应在接到需方故障通知后1个工作日内响应。 | 必需 |

  - 供货要求

    - 采购数量：1台

    - 交付地点：上海市采购方指定场地。

    - 交货时间：合同签订后2个月。